|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATRA PRODUKTU MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY ZMIENNOCIŚNIENIOWY** | | | |
| **L.p.** | **OPIS WYMOGU** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PAREMATRY OFEROWANE** |
|  | Materac zmiennociśnieniowy dopasowany do materaca łóżkowego o wymiarach 195 cm (+/- 2cm)x85 cm(+/- 2cm). | TAK |  |
|  | Materac przystosowany do terapii przeciwodleżynowej przy pacjentach o wadze nie mniejszej niż 140kg. | TAK |  |
|  | Pokrowiec materaca kompatybilny z materacem łóżkowym o wymiarach 195 cm x 85 cm mocowany na minimum 4 pasy umożliwiające stabilne mocowanie materaca przeciodleżynowego do materaca łóżkowego, zapinany na zamek suwakowy. | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy do terapii dwustopniowej, zbudowany z minimum 18 komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu, o wysokości 12 cm (+/- 1cm), zaopatrzony w klapy wyłogowe umożliwiające stabilizację materaca ze spodnim materacem łóżkowym. | TAK |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga –system 1:2 | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 15 sekund | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy wyposażony w system przesuwania powietrza pomiędzy komorami dla ułatwienia szybkiego napełnienia. | TAK, |  |
|  | Materac z funkcją transportową. | TAK |  |
|  | Pompa: - uchwyty do zawieszenia pompy na ramie łóżka, - zasilanie 220-230V , - zakres ciśnienia dla pracy pompy: 50- 100 mmHg (+/- 5 mmHg) regulowany ręcznym pokrętłem, - pompa wyposażona w filtr powietrza, - tryb pracy: zmiennociśnieniowy z czasem cyklu 10 min. (+/- 2 min) - niski poziom hałasu poniżej 40 dB, - pompa posiada gniazdo do podłączenia dwóch przewodów powietrza | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy. | TAK |  |
|  | Dokumenty poświadczające, że producent stosuje system zgodny z ISO 13485:2016 lub równoważny, oraz że wyrób posiada oznaczenie CE spełniające dyrektywy UE. | TAK |  |

…………………………………

Podpis oferenta