……………………dnia ……………………

FORMULARZ OFERTY

Dane Oferenta:

Nazwa: .................................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

Numer telefonu Wykonawcy :………………………………....................................................

Adres poczty elektronicznej: ………………………………….................................................

Numer NIP .................................................Numer REGON ...............................................

Bank i numer konta .............................................................................................................

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu : ..............................................................

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę mobilnego aparatu USG szczegółowo opisanego w tabeli poniżej na rzecz Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu składam/y następującą ofertę cenową:

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | cena j. netto | VAT % | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Przenośny, cyfrowy, mobilny, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. 2. Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej 3. Zasilanie sieciowe oraz bateryjne, Monitor LED min. 15 cali o rozdzielczości min. 1024X768 4. Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz 5. Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 10 000 obrazów. 6. Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1,0 - 30 cm. 7. Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów:B, B + B, M, B + M, D, B + D,B + C (Color Doppler), B + PD (Power Doppler) 8. Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne 9. Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) 10. Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy 11. Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 15 mm 12. Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 15 stopni 13. Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni 14. Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) 15. Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym 16. Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych 17. Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku 18. Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach 19. Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) na dysku o pojemności min. 100 GB 20. Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM 21. Zapis obrazów w formatach: min. DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive 22. Wbudowane min. jedno wyjście USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive 23. Wbudowana karta sieciowa Ethernet 24. Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. X10 25. Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. X10 26. Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości 27. Podświetlany pulpit sterowniczy 28. Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej 29. Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych, Pediatrycznych, Małych narządów, Naczyniowych, Transkranialnych, Mięśniowo-szkieletowych, Ortopedycznych, Ginekologiczno-położniczych, Medycyny ratunkowej, Kardiologicznych, Anestezjologicznych 30. Czas pracy przy korzystaniu z trybu B na wbudowanej baterii min.1 godzina 31. Tryb uśpienia/ czuwania 32. Ciężar jednostki głównej max. 5 kg 33. Videoprinter czarnobiały Głowice ultrasonograficzne: 34. Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 35. Zakres częstotliwości pracy min. 3,5– 5 MHz 36. Liczba elementów: min. 128 37. Promień krzywizny min. 60 mm 38. Obrazowanie harmoniczne 39. Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 40. Zakres częstotliwości pracy min. 4 – 12 MHz 41. Liczba elementów: min. 128 42. Szerokość czoła min. 38 mm 43. Obrazowanie harmoniczne 44. Głowica Phased Array, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. 45. Zakres częstotliwości pracy min. 2 – 4 MHz 46. Liczba elementów: min. 60 47. Pole widzenia min. 90 stopni 48. Obrazowanie harmoniczne | szt.1 |  |  |  |  |  |

Słownie złotych…………………………………………………………

Oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na płatność za fakturę w terminie 7 dni,

2) zamówienie realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy dostawy,

3) akceptuję wzór umowy dostawy stanowiących integralną część Zaproszenia do składania ofert i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia ww. umowy we  wskazanym przez Zamawiającego terminie,

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297  ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 z póz. zmianami /.

Załącznikami do niniejszej oferty jest -  Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej lub KRS.

……………………………………………….                                     
                                                                                                                                                                          (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)