## Zadanie 1
KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 1 - APARAT USG z funkcją Duplex
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Parametry techniczne
WYMAGANE
I | Konstrukcja |  | -
1 | Aparat ultrasonograficzny cyfrowy z kolorowym Dopplerem. Aparat fabrycznie nowy. |  | -
2 | Przetwornik cyfrowy min. 12 bit |  | -
3 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 80 000 |  | -
4 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowychm min. 3 |  | -
5 | Dynamika systemu min. 230 dB. |  | -
6 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu przekątna minimum 17” |  | -
7 | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości położenia |  | -
8 | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji |  | -
9 | Zakres częstotliwości pracy USG min. 2 – 18 MHz |  | -
10 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 16 000 klatek |  | -
11 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  | -
12 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. |  | -
13 | Głębokość penetracji od czoła głowicy min. 0,5 - 30 cm |  | -
14 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 40 |  | -
II | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  | -
1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. min. |  | -
a | · B, |  | -
b | · B + B |  | -
c | · 4 B |  | -
d | · M |  | -
e | · B + M |  | -
f | · D |  | -
g | · B + D |  | -
h | · B + D + M |  | -
i | · B + C (Color Doppler) |  | -
j | · B + PD (Power Doppler) |  | -
k | · 4 B (Color Doppler) |  | -
l | · 4 B (Power Doppler) |  | -
m | · B + Color + M |  | -
2 | FRAME RATE dla trybu B min. 850 obrazów/s |  | -
3 | FRAME RATE dla trybu B + kolor min. 280 obrazów/s |  | -
4 | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania harmonicznego. |  | -
5 | Minimum 8 pasm obrazowania harmonicznego |  | -
6 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. |  | -
7 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min.0,5 do 30 kHz |  | -
8 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 7,5 m/s |  | -
9 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego min.1,5 do 40 kHz |  | -
10 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. |  | -
11 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min.0,5 do 18 kHz |  | -
12 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/s |  | -
13 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy ze wszystkich głowic. |  | -
14 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  | -
15 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop min. 3 niezależne kursory |  | -
16 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. |  | -
17 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  | -
18 | Obrazowanie wyostrzające kontury i redukujące artefakty szumowe dostępne na wszystkich oferowanych głowicach |  | -
19 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  | -
20 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne |  | -
21 | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku |  | -
22 | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm |  | -
23 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 15 stopni |  | -
24 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni |  | -
25 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku |  | -
26 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | -
III | Archiwizacja |  | -
1 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 200 GB) i bazą pacjentów. |  | -
2 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist) |  | -
3 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIF oraz pętli obrazowych (AVI, MPEG-4) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD-R/RW |  | -
4 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. |  | -
5 | Videoprinter czarno-biały. |  | -
6 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  | -
7 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  | -
IV | Funkcje użytkowe |  | -
1 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x18 |  | -
2 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x18 |  | -
3 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. 10 |  | -
4 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | -
5 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  | -
6 | Pełne oprogramowanie do badań: |  | -
a | · Małych narządów |  | -
b | · Naczyniowych |  | -
c | · Kardiologicznych |  | -
d | · Neurologicznych |  | -
V | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub klasyczne zapewniające ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) |  | -
1 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. |  | -
a | 1) Zakres częstotliwości pracy min 4,0 – 13,0 MHz. |  | -
b | 2) Liczba elementów min. 190 |  | -
c | 3) szerokość pola skanowania max. 40 mm |  | -
d | 4) obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości |  | -
e | 5) obrazowanie trapezowe i rombowe |  | -
2 | Głowica elektroniczna, transkranialna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. |  | -
a | Zakres częstotliwości pracy min 1,0 – 5,0 MHz. |  | -
b | Liczba elementów min. 64 |  | -
c | Kąt obrazowania min. 90 stopni |  | -
d | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości |  | -
DODATKOWE
1 | Aparat ultrasonograficzny kompatybilny z głowicą Phased Array UST 5299 |  | 0/10
0-10
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych w „Karcie parametrów” parametrów technicznych, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”

## Zadanie 2
KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 2 - Bieżnia ruchoma z regulowanym kątem nachylenia
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru |  | punkty za parametry dodatkowe
Parametry techniczne
WYMAGANE
1 | zasilanie 220-235 V |  |  | -
2 | szerokość bieżni maksymalnie 90 cm |  |  | -
3 | szerokość powierzchni chodu minimalanie 50 cm
4 | długość bieżni maksymalnie 220 cm ±2cm |  |  | -
5 | długość powierzchni chodu minimum 153 cm
6 | maksymalna waga pacjenta min. 160 kg |  |  | -
7 | silnik bieżni bezszczotkowy |  |  | -
8 | zakres prędkości min. 0,2-16 km/h (chód do przodu) |  |  | -
9 | regulacja kąta nachylenia minimum 0-15%
10 | wysokość podstawy bieżni maksymalnie 18 cm ±2 cm |  |  | -
11 | sterowanie bieżnią za pomocą panela LCD |  |  | -
12 | poręcze boczne |  |  | -
13 | analiza chodu - wbudowana płyta tensometryczna, minimum: |  |  | -
a) | długość kroku |  |  | -
b) | czas kroku |  |  | -
c) | długość jednego cyklu chodu |  |  | -
d) | czas jednego cyklu chodu |  |  | -
e) | sysmetrii kroków |  |  | -
f) | kadencji |  |  | -
14 | obsługa oprogramowania do analizy za pomocą mobilnego systemu komputerowego dołączonego do bieżni |  |  | -
DODATKOWE
1 | prowadzenie treningu z biofeedbackiem |  |  | 0/10
|  |  | RAZEM: | 0-10
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych w „Karcie parametrów” parametrów technicznych, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Karty parametrów”