## 1
ZADANIE 1- KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 1 - System do automatycznego przezskórnego zakładania szwu chirurgicznego naczyniowego do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, w tym po cewnikach powyżej 8F
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
System do automatycznego przezskórnego zakładania szwu chirurgicznego naczyniowego do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, w tym po cewnikach powyżej 8F
WYMAGANE
1 | Dedykowane do otworów po cewnikach od 5F do powyżej 8F | x | x
2 | Kompatybilne z prowadnikiem średnicy 0.038” lub mniejszym | x | x
DODATKOWE
1 | Możliwość ponownego nakłucia tętnicy w miejscu szwu bezpośrednio po jego założeniu |  | 0/20
RAZEM: |  |  | 0-20

## 2
ZADANIE 2 - KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 2 - Stentgraft do naczyń wieńcowych
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Stentgraft do naczyń wieńcowych
WYMAGANE
1 | Stent chromowo – kobaltowy pokryty pasywną powłoką z węglika krzemu | x | x
2 | Długości: 15; 20; 26 mm. | x | x
3 | Średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm | x | x
4 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm.,) i 6F (4.5 – 5.0 mm.) | x | x
5 | Długość systemu dostarczania 140 cm | x | x
DODATKOWE
1 | Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) |  | 0/10
2 | Grubość pokrycia 90 µm |  | 0/10
3 | Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm |  | 0/10
4 | Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) |  | 0/10
RAZEM: |  |  | 0-40

## 3
ZADANIE 3 - KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 3 - Cewnik balonowy tnąco-pozycjonujący
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik balonowy tnąco-pozycjonujący
WYMAGANE
1 | Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon | x | x
2 | Konstrukcja spiralnego ostrza | x | x
3 | Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 mm. | x | x
4 | Długości: 10, 15, 20 mm. | x | x
5 | RBP 20 atm. (2.0 – 2.5 mm.), 18 atm dla 3.0 mm., 16 atm. dla 3.5 mm | x | x
6 | Profil przejścia ok. 2,7 F | x | x
DODATKOWE
1 | Potwierdzony w publikacjach niski poziom perforacji oraz rozwarstwienia naczynia |  | 0/10
2 | Potwierdzony w publikacjach odsetek poziomu skuteczności zabiegu w zmianach typu B2/C – powyżej 98% |  | 0/10
3 | Potwierdzony w publikacjach niski odsetek poważnych niekorzystnych zdarzeń – MACE poniżej 97% |  | 0/10
RAZEM: |  |  | 0-30

## 4
ZADANIE 4 - KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 4 – Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR)
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Dzierżawa mobilnego aparatu do pomiaru IVUS oraz FFR
WYMAGANE
1 | Jeden aparat do obrazowania IVUS i pomiaru FFR | x | x
2 | Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD-R w formacie DICOM | x | x
3 | Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki | x | x
4 | Wyposażony w filtr ring down digital | x | x
5 | Możliwość korzystania z sondy elektronicznej i mechanicznej | x | x
6 | Automatyczna detekcja granic ośrodków o różnej gęstości | x | x
7 | Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych oraz obwodowych | x | x
8 | Analiza składu i budowy blaszki miażdżycowej (opcja VH) wraz z zapisem uzyskanego obrazu na DVD-R | x | x
9 | Opcja ChromaFlo umożliwiająca analizę przepływu w naczyniach poddanych analizie ultrasonograficznej | x | x
10 | Możliwość zintegrowania systemu ze stołem hemodynamicznym Siemens Artis Zee i sterowania urządzeniem za pomocą konsoli sterującej przy stole hemodynamicznym i w sterowni | x | x
x | x | x | x
DODATKOWE
1 | Menu obsługi urządzenia m. in. w języku polskim |  | 0/10
x | x | x | x
Elektroniczna sonda do pomiaru zmian wewnątrznaczyniowych (IVUS) w tym wewnątrz naczyń wieńcowych
WYMAGANE
1 | Sonda elektroniczna lub mechaniczna IVUS kompatybilna z aparatem do pomiaru IVUS oraz FFR | x | x
2 | Częstotliwość pracy do 20 MHz dla sondy elektronicznej i 45MHz dla sondy mechanicznej | x | x
3 | Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala. | x | x
4 | Cewnik o długości roboczej 150 cm | x | x
5 | Dwa rodzaje systemów doprowadzających z przetwornikiem IVUS w odległości 2,5 i 10mm od końca dystalnego | x | x
DODATKOWE
1 | Niski profil wejścia nie większy niż 0.019” |  | 0/10
Prowadnik do pomiaru FFR
WYMAGANE
1 | Prowadnik do pomiaru FFR kompatybilny z aparatem do pomiaru IVUS oraz FFR | x | x
2 | Czujnik w odległości 3 cm od części dystalnej | x | x
3 | Średnica 0.014'' (0,36mm) | x | x
4 | Pokrycie hydrofilne w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej | x | x
5 | Końcówka prosta i zakrzywiona | x | x
DODATKOWE
1 | Możliwość pomiaru gradientu przezzwężeniowego bez wywoływania hyperemii |  | 0/10
2 | Dwie długości 185 cm i 300 cm |  | 0/10
RAZEM: |  |  | 0-40

## 5
ZADANIE 5 - KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 5 – Cewnik balonowy do przezskórnej walwuloplastyki (PTV)
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik balonowy do przezskórnej walwuloplastyki (PTV) |  |  |  | ramię boczne elastyczne, zakończone kranikiem,
WYMAGANE
1 | Długość balonu 20-60mm | x | x
2 | Średnica balonu 4-30mm | x | x
3 | Dwa złote markery balonu widoczne w skopii | x | x
4 | Rozmiar intoduktora: dla średnicy balonu 20 i 22mm- 8F, dla średnicy 24 i 26mm -9F, dla śr. 28 i 30mm - 10F | x | x
5 | Cewnik balonowy o koncentrycznej budowie trzonu i balonie niepodatnym | x | x
6 | Znamionowe ciśnienie rozrywające ogólne: 6-1,5 atm | x | x
DODATKOWE
1 | Atraumatyczna końcówka |  | 0/20
RAZEM: |  |  | 0-20 | Pokrycie kaniuli ułatwiające wprowadzenie.

## 6
ZADANIE 6 - KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 6 - Sztywny prowadnik do walwuloplastyki aortalnej
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Sztywny prowadnik do walwuloplastyki aortalnej
WYMAGANE
1 | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE | x | x
2 | Długości 180cm, 260cm | x | x
3 | Średnica : 0,035” - 0,038” | x | x
DODATKOWE
1 | Do wyboru końcówki : a. miękka o długości 6cm: prosta lub J 3mm b. prosta : 1cm lub 3,5cm długości |  | 0/20
RAZEM: |  |  | 0-20

## 7
ZADANIE 7 - KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 7 – Zestaw do aterektomii rotacyjnej (rotablacji)
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Konsola Rotablator
WYMAGANE
1 | Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś. na minutę | x | x
2 | Możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm. | x | x
DODATKOWE
1 | Czytelny panel sterowania |  | 0/10
Prowadnik do aterektomii rotacyjnej
WYMAGANE
1 | długość 330 cm | x | x
2 | średnica 0.009” | x | x
3 | końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm | x | x
DODATKOWE
1 | dostępne dwie sztywności prowadnika |  | 0/20
Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem
WYMAGANE
1 | długość cewnika 135cm | x | x
2 | zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm | x | x
3 | kompatybilny z konsolą Rotablator | x | x
Wiertło do aterektomii rotacyjnej
WYMAGANE
1 | zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm | x | x
2 | kompatybilne z łącznikiem | x | x
Łącznik
WYMAGANE
1 | kompatybilny z wiertłem | x | x
2 | kompatybilny z konsolą Rotablator | x | x
RAZEM: |  |  | 0-30

## 8
ZADANIE 8 - KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 8 - Zestaw do angioplastyki przewlekłych udrożnień (CTO)
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Prowadnik angioplastyczny do CTO podstawowy
WYMAGANE
1 | Średnica 0.014” | x | x
2 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | x | x
3 | Długości: 180 i 300cm | x | x
4 | Sztywność końcówki 0,5 i 0,7g | x | x
5 | Prowadnik do zabiegów w naczyniach o krętej anatomii oraz zabiegów w ciasnych zmianach | x | x
6 | Dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i manewrowalność | x | x
Prowadnik angioplastyczny do CTO specjalny
WYMAGANE
1 | Średnica 0.014” | x | x
2 | Długości: 180 i 300cm | x | x
3 | Prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu ( bez łączeń) | x | x
4 | Co najmniej 9 stopni sztywności końcówki prowadnika | x | x
5 | Prowadnik z taperowaną końcówką do 0,009” i 0,010” o długości 190 cm | x | x
DODATKOWE
1 | Prowadniki hydrofilne, hydrofobowe i o pokryciu mieszanym hydrofobowo- hydrofilnym |  | 0/5
2 | Prowadnik o sztywnym szafcie |  | 0/5
Prowadnik angioplastyczny do CTO sterowalny
WYMAGANE
1 | Średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana do 0,010”; 0,011”; 0,012” | x | x
2 | Prowadnik wykonany ze stali 316L | x | x
3 | Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | x | x
4 | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm | x | x
5 | Sztywność końcówki 1,7g-4,5g | x | x
6 | Długości: 190cm, 300cm i 330cm | x | x
DODATKOWE
1 | Prowadnik o średnicy 0,010” |  | 0/5
Mikrocewnik do CTO
WYMAGANE
1 | Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F | x | x
2 | Długości: 135 cm i 150 cm | x | x
3 | Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm) | x | x
4 | Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | x | x
5 | Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.016”, proksymalnie 0.022” | x | x
6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | x | x
DODATKOWE
1 | końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego |  | 0/5
Mikrocewnik do CTO specjalny do techniki retrograde
WYMAGANE
1 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | x | x
2 | Posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F | x | x
3 | Mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym | x | x
4 | Długości: 135 cm i 150 cm | x | x
5 | Średnica wewnętrzna końcówki 0,015” | x | x
6 | Średnica wewnętrzna szaftu 0,018” | x | x
DODATKOWE
1 | pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu |  | 0/10
Cewnik balonowy do CTO 0,85mm
WYMAGANE
1 | Cewnik typu rapid exchange | x | x
2 | Średnica balonu 1,0 mm przy RBP | x | x
3 | Crossing profile 0,0195” | x | x
4 | Długości balonu 10 i 15 mm | x | x
5 | Ciśnienie RBP 23 bar | x | x
DODATKOWE
1 | profil końcówki 0,016” |  | 0/10
RAZEM: |  |  | 0-40

## 9
ZADANIE 9 - KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 9 - System do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, po cewnikach do 8F
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
System do zamykania otworów w tętnicach po zabiegach inwazyjnych, po cewnikach do 8F
WYMAGANE
1 | System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F | x | x
2 | Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen) | x | x
3 | W zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik | x | x
4 | Wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni | x | x
DODATKOWE
1 | Zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F |  | 0/10
2 | Zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) |  | 0/10
3 | Alternatywne zamykanie naczynia systemem z dwoma bioresorbowalnymi dyskami po introducerach 5F-7F |  | 0/20
RAZEM: |  |  | 0-40

## 10
ZADANIE 10 - KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 10 - Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
System do zamykania ubytków typu ASD z balonem do pomiaru wielkości ubytku
WYMAGANE
1 | Budowa okludera w kształcie dwóch dysków z nitynolu | x | x
2 | Rozmiary okludera w zakresie od 4mm do 40mm | x | x
3 | Balony z możliwością pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów | x | x
4 | System doprowadzający kompatybilny z wielkością okludera | x | x
5 | Możliwość wprowadzenia implantu o rozmiarze do 18mm max. przez koszulkę 9Fr, do 24mm max. przez koszulkę 11F, do 40mm max. przez koszulkę 12Fr | x | x
DODATKOWE
1 | System doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder umożliwiający swobodną rotację okludera w wielu płaszczyznach |  | 0/10
2 | Możliwość wprowadzenia implantu o rozmiarze do 19mm max. przez koszulkę 8Fr, do 24mm max. przez koszulkę 9F, do 30mm max. przez koszulkę 10Fr |  | 0/10
System do zamykania ubytków typu PFO
WYMAGANE
1 | Budowa okludera w kształcie dwóch dysków z nitynolu | x | x
2 | Rozmiary okludera 18mm, 25mm, 30mm, 35mm | x | x
3 | Możliwość wprowadzenia implantu o rozmiarze 18mm max. przez koszulkę 8Fr, 25mm i 30mm max. przez koszulkę 9F, 35mm max. przez koszulkę 11Fr | x | x
4 | System doprowadzający kompatybilny z wielkością okludera | x | x
DODATKOWE
1 | System doprowadzający zakończony kulką do której montowany jest okluder umożliwiający swobodną rotację okludera w wielu płaszczyznach |  | 0/10
2 | Możliwość wprowadzenia implantu o rozmiarze 18mm, 25mm, 30mm max. przez koszulkę 8 Fr, 35mm max. przez koszulkę 9Fr |  | 0/10
RAZEM: |  |  | 0-40

## 11
ZADANIE 11- KARTA PARAMETRÓW
ZADANIE 11 – Zestaw do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej HD (IVUS HD)
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Dzierżawa konsoli do IVUS HD kompatybilnej z cewnikiem
WYMAGANE
1 | Konsola do obrazowania IVUS HD kompatybilna z cewnikiem | x | x
2 | Interaktywna, kompaktowa konsola | x | x
3 | Ekran dotykowy umożliwiający szybkie wykonywanie analiz | x | x
4 | Wysoka rozdzielczość i głębokość penetracji umożliwiająca wizualizację całej ścianki naczynia | x | x
5 | Obrazy światła i ścianek naczyń o wysokiej dokładności, bez konieczności wypłukiwania kontrastu | x | x
Cewnik HD IVUS kompatybilny z konsolą
WYMAGANE
1 | Cewnik HD IVUS kompatybilny z konsolą | x | x
2 | głowica mechaniczna | x | x
3 | częstotliwość 60 MHz | x | x
4 | czas trwania impulsu (usec) – 0,034 | x | x
5 | rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm | x | x
6 | penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm | x | x
7 | maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm | x | x
8 | separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm | x | x
DODATKOWE
1 | rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm |  | 0/20
2 | prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s |  | 0/20
RAZEM: |  |  | 0-40