## 1
ZADANIE 1 - Przedłużający cewnik prowadzący- KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Przedłużający cewnik prowadzący
WYMAGANE
1 | dostępe rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6FLong |  | x
2 | długość systemu150 cm |  | x
3 | szaft typu hypotube |  | x
4 | pokrycie hydrofilne |  | x
5 | marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego |  | x
DODATKOWE
1 | średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072”(1,83mm) |  | 0/20
2 | długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long |  | 0/20
x | x | razem: | 0-40

## 2
ZADANIE 2 – Zestaw Akcesoria do PCI – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Łącznik obrotowy Y-konektor typu ,,Push-Click”
WYMAGANE
1 | Y-konektor typu ,,Push-Click” z zastawką w rozmiarze 7Fr i 8Fr – do wyboru zamawiającego |  | x
2 | opcja z drenem i kranikiem lub bez drenu – do wyboru zamawiającego |  | x
3 | pracuje w pozycji zamkniętej/otwartej/półotwartej |  | x
4 | używany także do metody ,,kissing baloon” |  | x
DODATKOWE
1 | możliwość regulacji jedną ręką |  | 0/10
Rampa trójdrożna średniociśnieniowa
WYMAGANE
1 | ciśnienie testowane minimum do 30 bar |  | x
2 | odbudowa przezroczysta |  | x
3 | adapter rotacyjny LUER-LOCK |  | x
DODATKOWE
1 | Odporna na ciśnienie 1200 PSI |  | 0/10
x | x | razem: | 0-20

## 3
ZADANIE 3 – Zestaw Introduktory – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Zestaw introduktor krótki, długi do tętnicy udowej
WYMAGANE
1 | koszulka wprowadzająca o długości w zakresie pomiędzy 10-11 cm i w zakresie pomiędzy 23-24 cm |  | x
2 | średnica od 5 F włącznie do 9 F włącznie (pełna rozmiarówka) |  | x
3 | koszulka z zastawką hemostatyczną |  | x
4 | rozszerzacz kompatybilny z koszulką, stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym |  | x
DODATKOWE
1 | skalpel w zestawie |  | 0/10
2 | w koszulkach 5-7F lokalizacja ramienia bocznie w stosunku do zastawki, ramię boczne elastyczne, zakończone kranikiem, |  | 0/10
Zestaw introduktor do tętnicy promieniowej |  |  |  | ramię boczne elastyczne, zakończone kranikiem,
WYMAGANE
1 | średnica 5 F i 6 F |  | x
2 | Długość w zakresie pomiędzy 10-13 cm |  | x
3 | rozszerzacz kompatybilny z koszulką, stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym |  | x
4 | igła kompatybilna z zestawem |  | x
DODATKOWE
1 | skalpel w zestawie |  | 0/10
2 | Możliwość wyboru prowadnika z końcówką prostą i 45 º |  | 0/10 | Ramię boczne elastyczne | zakończone kranikiem
x | x | razem: | 0-40 | Pokrycie kaniuli ułatwiające wprowadzenie.

## 4
ZADANIE 4 – Cewnik diagnostyczny - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik diagnostyczny
WYMAGANE
1 | cewnik zbrojony - podwójny oplot druciany na całej długości cewnika |  | x
2 | średnica wewnętrzna cewnika przy 6 F min. 0,056" |  | x
3 | duży wybór kształtów i krzywizn dla średnicy 6 F |  | x
4 | rozmiar 5 F i 6 F |  | x
DODATKOWE
1 | dwie różne średnice wewnętrzne przy 5F do prawej i lewej tętnicy wieńcowej |  | 0/10
2 | konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika |  | 0/10
3 | maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI. |  | 0/10
4 | jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości. |  | 0/10
x | x | razem: | 0-40

## 5
ZADANIE 5 - Prowadnik diagnostyczny – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Prowadnik diagnostyczny
WYMAGANE
1 | pokrycie teflonowe |  | x
2 | końcówka "J" i prosta |  | x
3 | typ moveable i fixcore |  | x
4 | Długość w zakresie 150 – 260 cm ** |  | x
DODATKOWE
1 | Minimum 4 długości do wyboru |  | 0/20
x | x | razem: | 0-20
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta

## 6
ZADANIE 6 – Cewnik prowadzący do PCI – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik prowadzący do PCI
WYMAGANE
1 | duża średnica wewnętrzna min. 0,058”-5F; 0,071”-6F; 0,081”-7F; 0,090”–8F, 9F -102" |  | x
2 | oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F,9F |  | x
3 | metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika – podwójny oplot |  | x
4 | miękka atraumatyczna końcówka oraz marker widoczny w skopii, |  | x
5 | możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami |  | x
DODATKOWE | wysoka trwałość cewnika
1 | odporność na skręcanie i załamania |  | 0/10
2 | dobra pamięć kształtu |  | 0/10
x | x | razem: | 0-20

## 7
ZADANIE 7 – Prowadnik angioplastyczny podstawowy - KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Prowadnik angioplastyczny podstawowy
WYMAGANE
1 | pokrycie hydrofilne |  | x
2 | końcówka "J" i prosta |  | x
3 | długość 182-185cm i 300cm ** |  | x
4 | Średnica 0,014" |  | x
** Wykonawca oferuje wszystkie długości oferowane przez producenta

## 8
ZADANIE 8 – Prowadnik angioplastyczny do zabiegów złożonych- KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Prowadnik angioplastyczny
WYMAGANE
1 | średnica: 0,014” |  | x
2 | końcówka: prosta i „J” |  | x
3 | długość: 190 i 300cm |  | x
4 | różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian |  | x
5 | różne sztywności części proksymalnej i środkowej |  | x
6 | dostępność prowadników specjalnych do udrożnień przewlekle zamkniętych naczyń |  | x
7 | różne rodzaje sztywności części „roboczej” prowadników do udrożnień (powyżej 7) |  | x
DODATKOWE
1 | dostępność prowadników do udrożnień z taperowanym tipem 0,009” |  | 0/10
2 | dostępność powyżej 10 rodzajów prowadników do udrożnień niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia |  | 0/10
x | x | razem: | 0-20
Stent DES do naczyń krętych

## 9
ZADANIE 9 Zestaw Cewnik balonowy do PCI – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik balonowy semi compliant
WYMAGANE
1 | dostępny zakres długości pomiędzy 5-30 mm |  | x
2 | dostępne średnice pomiędzy 2.0-3.5mm |  | x
3 | profil wejścia max. 0,017” |  | x
4 | ciśnienie nominalne: ≥ 5 atm, ciśnienie RBP: ≥ 12 atm |  | x
5 | shaft proksymalny max. 2.1F, shaft dystalny max. 3.0F |  | x
DODATKOWE
1 | Profil przejścia dla cewnika 3.0mm ≤ 0,21” |  | 0/10
2 | Dostępna średnica balonu 1.0 mm |  | 0/10
Cewnik balonowy non compliant
WYMAGANE
1 | dostepny zakres długości pomiędzy 10-18mm |  | x
2 | dostępne średnice pomiędzy 2.0-4.0mm |  | x
3 | profil wejścia max. 0,018” |  | x
4 | ciśnienie nominalne ≥10 atm |  | x
5 | ciśnienie RBP: ≥18 atm |  | x
6 | Szaft proksymalny max 2,1F |  | x
DODATKOWE
1 | Profil przejścia dla cewnika 3.0mm ≤ 0,25” |  | 0/10
2 | Szaft dystalny ≤ 2,6F |  | 0/10
x | x | razem: | 0-40

## 10
ZADANIE 10 Zestaw do koherentnej tomografii optycznej (OCT) – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru | punkty za parametry dodatkowe
Cewnik do OCT
WYMAGANE
1 | Cewnik współpracujący z konsolą do OCT |  | x
2 | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0.014” |  | x
3 | Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr |  | x
4 | Długośc użytkowa sondy 135 cm |  | x
5 | Shaft 2.7 Fr |  | x
6 | Przepłukiwany kontrastem |  | x
DODATKOWE
1 | Dostępne długości pullback 54mm lub 74 mm |  | 0/20
2 | Sensor umieszczony 27 mm od wierzchołka dystalnego |  | 0/20
Konsola do OCT
WYMAGANE
1 | Konsola do OCT kompatybilna z cewnikiem do OCT |  | x
2 | Umowa dzierżawy konsoli |  | x
x | x | razem: | 0-40