## ZADANIE 1
KARTA PARAMETRÓW ZADANIE 1 Defibrylator – 3szt.
l.p. | Wymagane parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru technicznego | punkty za parametry dodatkowe
1 | Defibrylator kompaktowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | X | X
2 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy wraz z akumulatorami nie większa niż 7,00 kg | X | X
3 | Zasilanie akumulatorowe (akumulatory litowo – jonowe) | X | X
4 | Akumulator ładowany z sieci 230V/50Hz | X | X
5 | Wskaźnik rozładowania akumulatora | X | X
6 | Czas pracy na jednym akumulatorze min. 120 min ciągłego monitorowania EKG lub 90 defibrylacji z maksymalną energią 360 J | X | X
7 | Akumulatory wymienialne przez użytkownika | X | X
8 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności poniżej 4,5 godzin | X | X
9 | Rodzaj fali defibrylacji – dwufazowa | X | X
10 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | X | X
11 | Tryb AED | X | X
12 | Możliwość wykonania kardiowersji | X | X
13 | Energia defibrylacji od min. 10 J – 360 J | X | X
14 | Czas ładowania do maksymalnej energii 360 J do 8 sek | X | X
15 | Łyżki zewnętrzne dla dorosłych | X | X
16 | Przyciski defibrylacji na łyżkach | X | X
17 | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja stanu gotowości do defibrylacji | X | X
18 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opisy na panelu sterowania oraz komunikaty głosowe) | X | X
19 | Monitor kolorowy o przekątnej min. 5 cala | X | X
20 | Możliwość wyświetlenia min. 3 krzywych na ekranie defibrylatora | X | X
21 | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja alarmów | X | X
22 | Drukarka termiczna – wydruk EKG, defibrylacji, kardiowersji, raportu z akcji reanimacyjnej | X | X
23 | Szybkość wydruku min. 25 mm/sek | X | X
24 | Papier do drukarki termicznej (5 rolek) | X | X
25 | Monitorowanie EKG (3- lub 5- odpr.) | X | X
26 | Kabel EKG 3- lub 5- odpr. | X | X
27 | Wzmocnienie sygnału EKG – co najmniej 3 poziomów | X | X
28 | Zakres pomiaru częstotliwości akcji serca min. 10 – 300/min | X | X
29 | Stymulacja zewnętrzna (nieinwazyjna) | X | X
30 | Kabel do stymulacji przezskórnej/defibrylacji/kardiowersji | X | X
31 | Tryby stymulacji: stały i na żądanie | X | X
32 | Amplituda prądu stymulacji min. 20 – 120 mA | X | X
33 | Częstość stymulacji min. 40 – 170 impulsów/min | X | X
34 | Szerokość impulsu stymulującego 20 ms | X | X
35 | Pomiar saturacji SpO2 | X | X
36 | Kabel wraz z czujnikiem SpO2 wielorazowym dla dorosłych (klips) oraz pediatrycznym (Y) | X | X
37 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi z zakresem min. 30 –240 mmHg | X | X
38 | Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min. 1 – 60 min | X | X
39 | Linia połączeniowa do mankietów oraz mankiet duży (33-47 cm), średni (24-35 cm), mały (18-26 cm) | X | X
40 | Wózek do transportu | X | X
41 | Uchwyt do zawieszenia defibrylatora na ramię łóżka | X | X
42 | Codzienny autotest | X | X
Dodatkowe parametry techniczne
1 | Przekątna ekranu powyżej 5 cali |  | 0/10,00 pkt
2 | Saturacja w systemie Nellcor Oximax |  | 0/10,00 pkt
RAZEM |  |  | 0-20,00 pkt