## ZADANIE 2
KARTA PARAMETRÓW ZADANIE 2 System do liposukcji i infiltracji – 1szt.
l.p. | Wymagane parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru technicznego | punkty za parametry techniczne dodatkowe
1 | Jedno kompaktowe urządzenie na wózku z dwoma blokowanymi kółkami i statywem na butlę | X | X
2 | Napięcie zasilania 230V 50Hz ± 5% | X | X
3 | Konsola aparatu wyposażona w: | X | X
a) | wyświetlacz | X | X
b) | zestaw przycisków umożliwiających regulację parametrów liposukcji | X | X
c) | zestaw przycisków umożliwiających regulację parametrów infiltracji | X | X
d) | sterownik nożny umożliwiający regulację np. obrotów | X | X
4 | Przepływ pompy regulowany w zakresie min. 1-25 l/h | X | X
5 | Ciśnienie w zakresie 2,0 bar ± 2% | X | X
6 | Kompletna rączka do kaniuli umożliwiająca podłączenie typu Luer-Lock oraz standardowej kaniuli na gwint o średnicy 4,5 mm bez adaptera | X | X
7 | Adapter Luer-Lock do kaniuli do liposukcji 2 szt. | X | X
8 | Zestaw drenów sterylnych do: | X | X
a) | infiltracji 10 kpl | X | X
b) | ssania 10 kpl | X | X
9 | Materiały niezbędne do konserwacji bieżącej np. olej w sprayu wraz z końcówkami 1 kpl | X | X
10 | Do wyboru z katalogu 10 kaniul do infiltracji i liposukcji o średnicy min. 3-4 mm i długości min 15-30 cm | X | X
11 | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną, zamknięcia napinające jednocześnie jako ergonomiczne uchwyty, kąt otwarcia 90 st., kontener o wymiarach max. 470x290x160 mm, z uchwytami na tabliczki identyfikacyjne, pokrywa z anodyzowanego aluminium, kontener z kompatybilny koszem z siatki, kosz z nóżkami, unieruchomieniem na kaniule i matą silikonową | X | X
12 | Wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające pracę urządzenia i niezwiązane z przygotowaniem pacjenta | X | X
Dodatkowe parametry techniczne
1 | Napęd w postaci mikrosilnika |  | 0/20,00 pkt
RAZEM |  |  | 0/20,00 pkt