## ZADANIE 3
KARTA PARAMETRÓW ZADANIE 3 Aparat do krioterapii – 2szt.
L.p. | Wymagane parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru technicznego | punkty za parametry techniczne dodatkowe
1. | Aparat do krioterapii miejscowej | X | X
2. | Rodzaj czynnika chłodniczego: LN2 – ciekły azot | X | X
3. | Pojemność zbiornika: 30-35 l | X | X
4. | Temperatura par azotu na wylocie: max. -160 oC | X | X
5. | Średnie zużycie ciekłego azotu (tryb pracy ciągłej): max. 0,15 kg/min | X | X
6. | Regulacja intensywności nadmuchu: płynna lub min. 7 stopni regulacji | X | X
7. | Wskaźnik ilości ciekłego azotu w zbiorniku | X | X
8. | Panel sterujący z wyświetlaczem LED | X | X
9. | Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu | X | X
10. | Ilość zabiegów (dla czasu zabiegu ok. 3 min): max. 60 | X | X
11. | Czas niezbędny do osiągnięcia pełnej mocy chłodniczej: max. 30 sek | X | X
12. | Baza typowych zabiegów terapeutycznych | X | X
13. | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | X | X
14. | Pobór mocy: max. 600 W | X | X
15. | Wymiary obudowy: max. 60x60x120 cm | X | X
16. | Masa aparatu z napełnionym zbiornikiem: max. 55 kg | X | X
Dodatkowe parametry techniczne
1 | Komunikaty dźwiękowe |  | 0/5,00 pkt
2 | Zdalny czujnik pomiaru temperatury skóry pacjenta |  | 0/5,00 pkt
3 | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem termicznym |  | 0/10,00 pkt
RAZEM |  |  | 0-20,00 pkt