## 1
ZADANIE 1 - Ureterenofiberoskop giętki 6 sztuk- KARTA PARAMETRÓW
l.p. | Wymagane parametry techniczne
1 | Rozmiar płaszcza sondy wziernikowej nie większy niż 7,5 Fr.
2 | Długość robocza: 67 cm - 68 cm
3 | Kąt pola widzenia: 88° - 90°
4 | Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 270° - do góry, 270° - do dołu
5 | Ureterorenofiberoskop wyposażony w kanał roboczy o rozmiarze min. 3,6 Fr.
6 | Wejście kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami
7 | Koniec dystalny kanału roboczego wyposażony we wkładkę ceramiczną zabezpieczającą przed uszkodzeniem termicznym końcówki dystalnej podczas pracy z włóknami laserowymi
8 | Wyposażony w przyłącze do podłączenia odłączanego światłowodu
9 | Okular wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej
10 | Możliwość sterylizacji giętkiego ureterorenofiberoskopu w: EtO, FO, STERIS oraz STERRAD
11 | Zestaw do zamocowania włókna laserowego w kanale endoskopu giętkiego
12 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania ureterorenofiberoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem ureterorenofiberoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.]: 550 x 260 x 92 mm (±5 mm) 2 szt.
13 | Tester szczelności z gruszką gumową i manometrem , 1 szt.
14 | Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego, giętka, śr. 2 mm, dł. 150 cm, do kanałów roboczych o śr. 1,2 - 1,8 mm, 2 szt.

## 2
ZADANIE 2 – Optyki – KARTA PARAMETRÓW
l.p. | Wymagane parametry techniczne
1 | Cystoskop typ Stryker, full HD, 30 stopni, 4mm, system soczewek wałeczkowych, dł. robocza 140mm, 3-stopniowe podłączenie światłowodów (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30 stopni - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe, autoklawowalna, 4 szt.
2 | Cystoskop full HD, 30 stopni, 1,9mm, system soczewek wałeczkowych, dł. 187,5mm, 3-stopniowe podłączenie światłowodów (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30 stopni - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe, autoklawowalna, 2 szt.
3 | Płaszcz cystoskopowy 7,5 Charrie, z dwoma naprzeciwległymi zaworami, końcówka ścięta, w komplecie z obturatorem z atraumatyczną końcówką, system mocowania obturatora obrotowy, kodowanie kolorem, 2 szt.
4 | Cystoskop full HD, 30 stopni, 4mm, system soczewek wałeczkowych, dł. 300mm, 3-stopniowe podłączenie światłowodów (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30 stopni - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe, autoklawowalna, 10 szt.
5 | Cystoskop full HD, 70 stopni, 4mm, system soczewek wałeczkowych, dł. 300mm, 3-stopniowe podłączenie światłowodów (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30 stopni - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe, autoklawowalna, 1 szt.
6 | Cystoskop full HD, 0 stopni, 4mm, system soczewek wałeczkowych, dł. 300mm, 3-stopniowe podłączenie światłowodów (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30 stopni - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe, autoklawowalna, 1 szt.
7 | Cystoskop typu WOLF full HD, 30 stopni, 4mm, system soczewek wałeczkowych, dł. 282mm, 3-stopniowe podłączenie światłowodów (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30 stopni - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe, autoklawowalna, 4 szt.
8 | Laparoskop, full HD, 30 stopni, 10mm, system soczewek wałeczkowych, dł. Robocza 350mm, dł. Całkowita 420mm, 3-stopniowe podłączenie światłowodów (odkręcane adaptery) kodowanie kolorem (30 stopni - kolor czerwony), okular z podłączeniem C-mount, szkło szafirowe zapewniające wysoką odporność na uszkodzenie systemu wałeczkowatego, zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewniają jednolitą jasność wysokiej jakości, autoklawowalna, 2 szt.
9 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk i zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok, wymiary zewnętrzne 440x107x70mm, wymiary wewnętrzne 420x85x60mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej, plazmowej bez pakowania w papier lub folię. Utrzymuje sterylność do 12 miesięcy. Kontener z unieruchomieniem sylikonowym na optykę, 1 szt.